ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    					Τρίκαλα  17/02/2017

Νομός Τρικάλων

# Δήμος Τρικκαίων

Δ/νση : ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

| Ταχ. Δ/νση: | Καποδιστρίου 13 | Τίτλος: | Προμήθεια ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ για το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας και το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Κώδ.: | 421 00 Τρίκαλα |  |  |
| Πληροφορίες: | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΑ | Προϋπ/σμός: | 4.216,00 € (με Φ.Π.Α.) |
| Τηλέφωνο: | 24313-53524 |  |  |
| F A X: | th.mega@trikalacity.gr |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

### Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια  δυο (2) απινιδωτών , για τις ανάγκες της Δ/νσης ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , Τμήμα  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προκειμένου να εμπλουτιστούν τα ιατρεία του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάρας και του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων σύμφωνα με  το άρθρο 7  της  Αριθμ. οικ  46596 /22-11-2004 απόφασης των υπουργών Εσωτερικών ,Δημόσιας  Διοίκησης  και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών –Πολιτισμού - Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν 2725/1999» (ΦΕΚ 1793/6-12-2004 τεύχος Β΄)

## Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό  των 4.216,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-7135-0002  « προμήθεια απινιδωτών» του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους  2017.

Η προμήθεια θα γίνει με «απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016                          (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).

Τρόπος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ.  Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Χρόνος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει  εντός δέκα (10) ημερών από την παραγγελία του Δήμου.

Τόπος Παράδοσης:

Η παράδοση θα γίνει στο Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο (Καποδιστρίου 13) του Δήμου Τρικκαίων.

Παραλαβή υλικών:

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το                                     άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές  προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς.

- Η προσφερόμενη συσκευή να είναι καινούρια και αμεταχείριστη και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ERC Guidelines.

- Να είναι διφασικής τεχνολογίας και να παρέχει ενέργεια μεταβλητή από 150 έως 360 Joules.

- Η τάση και η διάρκεια της κυματομορφής απινίδωσης να προσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με την διαθωρακική αντίσταση του θύματος.

- Ο χρόνος φόρτισης (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) στα 150 Joules  να μην ξεπερνά τα 10 sec

- Ο χρόνος ανάλυσης του ΗΚΓτος να είναι <10 sec.

- Να διαθέτει αλγόριθμο αναγνώρισης παρασίτων που προέρχονται από μετακίνηση του θύματος ή από ΚΑΡΠΑ.

- Να είναι μικρού όγκου και βάρους μικρότερου των 3,5 κιλών συμπεριλαμβανομένης της μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας  και ενός ζεύγους αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων.

- Να παρέχει απινίδωση μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads). Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ενήλικες και παιδιά με την χρήση των αντίστοιχων ηλεκτροδίων.

- Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης (AED) και να διαθέτει φωνητικά μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή, στην Ελληνική γλώσσα.

- Ο απινιδωτής θα πρέπει να είναι πολύ απλός στην λειτουργία του ώστε να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από άπειρους χρήστες. Η λειτουργία του απινιδωτή να γίνεται με δύο μόνο πλήκτρα (ΟN/OFF) & (SHOCK).

- Το πλήκτρο “Shock” να είναι φωτιζόμενο με κόκκινη απόχρωση για τον εύκολο εντοπισμό του σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.

- Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης σε πλήρως αυτόματη λειτουργία ώστε να δίνεται απινίδωση χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πιέσει το πλήκτρο “Shock”

- Να λειτουργεί με τη χρήση μιας μη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, η οποία να παρέχει αυτονομία για τουλάχιστον 20 απινιδώσεις ή 2 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

- Να εκτελεί αυτόματο έλεγχο λειτουργίας των κυκλωμάτων, σε περίπτωση αναγνώρισης βλάβης να παρέχει ευδιάκριτη οπτική ένδειξη, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Η συσκευή να είναι στερεή και ανθεκτική για  σκληρή χρήση.

Να πληροί τις απαιτήσεις :

- Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούση.

- Υψηλή αντοχή  σε εισροή σκόνης ή υγρών.

- Να μπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, σε πεδίο από 0ο C έως + 50ο C .

- Να διαθέτει εσωτερική ψηφιακή μνήμη καταγραφής των επεισοδίων.

- Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς, δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης ενηλίκων και ανηλίκων και  οδηγίες λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.

- Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες

- Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα στον απινιδωτή αν δεν χορηγηθεί απινίδωση σε χρόνο έως 30 sec στον ασθενή

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ.

- Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για περισσότερο από 8 έτη.

- Να έχει επάρκεια σε ανταλλακτικά για 10 έτη.

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.

- Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 13485.

- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης στελεχωμένο από μόνιμο προσωπικό το οποίο θα έχει πιστοποίηση εκπαίδευσης από τον Κατασκευαστή για την επισκευή του προσφερόμενου είδους.

- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Defibrillator Analyzer και Safety Analyzer, για τον έλεγχο και επισκευή του απινιδωτή, το οποίο να διαθέτει πρόσφατη (<12 μήνες) διακρίβωση.

- Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται απαραίτητα από τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Prospectus & MANUAL του οίκου κατασκευής και να αποδεικνύεται η γνησιότητα τους με αντίστοιχες παραπομπές (link) στον ιστότοπο (website) του κατασκευαστή.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    (1.700,00 € Χ 2 ΤΕΜ.)       3.400,00 €

ΦΠΑ 24%				          816,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				       4.216,00 €

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΑ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ |
| --- | --- | --- |

Η Γιατρός εργασίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΦΗ

# Text boxes

Υπόδ. 2α

Υπόδ. 2